安徽职业技术学院环境与化工学院物化药剂实训室改造设备采购项目

竞争性谈判文件

采购人：安徽职业技术学院

项目名称：安徽职业技术学院环境与化工学院物化药剂实训室改造设备采购

项目编号：AZY-2020-022

二〇二〇五月

一、竞争性谈判公告

经学校批准，现采用竞争性谈判方式对“安徽职业技术学院环境与化工学院物化药剂实训室改造设备采购”项目进行采购，欢迎具备条件的供应商参与投标。

一、项目名称及内容

1.项目名称：安徽职业技术学院环境与化工学院物化药剂实训室改造设备采购

2.项目编号：AZY-2020-022

3.项目概况：安徽职业技术学院环境与化工学院物化药剂实训室改造设备采购项目主要是物理化学实训室、药物制剂实训室两实训室的实验台柜、通风设备、水电材料等采购及安装，具体以现场勘探为准。

4.项目预算：31.58万元

二、投标人资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、须具有本地化服务能力。

6、本项目不接受联合体投标。

三、报名及招标文件获取方式

1.报名时间：2020年5月27日至2020年5月31日

2.报名时请提交报名登记表电子版一份，文件请发送至邮箱1165275067@qq.com，邮件标题请注明项目及报名单位名称，不提交报名登记表的不得参与投标。（报名登记表格式请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）

3、招标文件获取方式

凡有意参加竞标者，请于公告发布之日起至递交谈判文件截止时间之前，在安徽职业技术学院校园网上下载本项目谈判文件及谈判前公布的所有相关资料，无论竞标人下载与否，均视为已知晓所有内容。竞标人需按要求在规定时间内递交谈判文件参与竞标。

4、报名成功的竞标人需勘测现场，集中时间为:2020年5月29日上午10：00整，联系人——林老师，电话：15856973310，未踏勘现场的不予参加竞标。

四、开标时间及地点

1.开标时间：2020年6月1日下午2：30

2.开标地点：安徽职业技术学院行政楼1127室

超过谈判文件递交截止时间、不按本谈判文件规定密封的竞标书,或不按谈判文件规定提交有效足额谈判保证金的竞标人，将被拒绝参与竞标。

五、联系人及联系方式：

采购单位：安徽职业技术学院

联 系 人：周老师

联系电话：0551-64680165

## 二、竞争性谈判须知

### 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、谈判资质

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称竞标人。

合格的竞标人应符合下列条件：

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、经营活动中没有重大违法记录。

三、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件由竞争性谈判公告、竞争性谈判须知、谈判项目需求、商务条款、协议主要条款及合同格式和竞标文件格式要求六部分组成。

2、采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3、竞争性谈判文件的解释

竞标人如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在谈判开始时间3个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

### 四、谈判要求

（一）竞标人提交的竞标文件由以下部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

1.经济部分

2.技术部分

3.商务部分

4.工程预算书

5.资格条件及其他

6．该项目需二次报价。

（二）谈判保证金：

1、缴纳金额：1000元。

2、缴纳方式：现金，投标申请人应以现金形式用信封密封完好并注明单位名称、项目名称、项目编号。

3、递交方式：随同谈判文件一起递交。

4、退还方式：中标单位的投标保证金在中标人与建设单位签定施工合同后5个工作日内无息退回，其他单位的投标保证金（含中标备选单位）在确定中标单位后3个工作日内无息退回。

（三）竞标报价

本次项目竞标报价应包括完成该工程项目的直接费、间接费、技术处理措施费、利润、税金、设备费、材料设备运输费、机械进出场费、施工风险费、检测费、安全文明施工费以及政府有关部门收取的规费等全部费用。“谈判项目需求”中未明列需求的，由竞标人按自行计算。因成交人自身原因造成漏报、少报皆由竞标人自行承担责任，采购人不再补偿任何费用。

（四）提交竞标文件的份数和签署

竞标文件正一份，副本贰份。副本可为正本的复印件；竞标文件正本的每一页均应加盖竞标人公章；项目明细表及售后服务内容表均应由法人或授权代表签名并盖公章。

（五）竞标文件的递交

1.竞标文件的密封与标记

竞标文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、谈判人名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

2.竞标文件投递截止时间：参阅竞争性谈判公告。

（七）竞标文件语言：简体中文

（八）竞标人参与人员

各个竞标人可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法人代表或具有法人授权委托书的授权代表。

（九）无效谈判

竞标人发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其竞标文件将被拒绝：

1.法人代表或法人授权代表未参加谈判；

2.竞标人未按时足额缴纳竞标保证金的；

3.无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的竞标；

4.竞标文件不按规定的格式签字、盖章；

5.合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该合同包的竞标，否则竞标无效；

6.竞标人谈判文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

五、谈判程序

1、采购人组织的谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。竞标人须有法人或法人授权代表参加并签到。

2、竞争性谈判由本项目谈判小组分别与各竞标人进行谈判。在正式谈判前，先对各竞标人的资质条件进行审查，审查的内容包括竞标人法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；竞标人法定代表人身份证明（复印件）和授权代表委托书身份证明；各竞标人只有在资质审查完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

3、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

4、初始谈判后，如谈判文件有实质性变动的，谈判小组须以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。所有竞标人根据竞争性谈判文件或其补充文件在规定的时间里提出有关书面建议及做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。谈判小组在此基础上公平选定成交报价。

5、所有竞标人在谈判时做出的所有书面承诺须由竞标人法人授权代表签字。

6、谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的竞标人在规定的时间内书面提出最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封递交），并据此确定成交供应商。

六、成交原则

1、本项目评审采用合理低价法进行评审。

注：未全部响应谈判文件要求的竞标人将失去成为成交候选供应商的资格。

2、在竞标人资质条件、采购需求、质量和商务要求全部响应满足谈判需求的前提下，谈判小组根据报价最低的原则向采购人推荐成交供应商。

3、评审依据：

评审的依据为竞标文件（含有效的补充文件），谈判小组判断竞标文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于竞标文件本身而不靠外部证据。

4、出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织采购：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

### 七、成交结果

1、竞争性谈判成交结果将在竞标会议结束时当场公布，并在安徽职业技术学院校园网上公示三日。

2、成交结果经公示无异议后，竞标人方可与采购人签订书面合同。

### 八、签订合同

1、成交供应商按采购人指定时间、地点与采购人签订采购合同。

2、竞争性谈判文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经谈判成交双方共同认定。

4、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将取消其成交资格。

5、签订合同后，30日内完成清单货物供应。

### 九、付款方式

- 货物验收合格，支付至合同审计价的95%；余款5%，在壹年后支付，质保金不计利息，质保期满后30个工作日内付清。

## 三、谈判项目需求

一、要求对我校环境与化工学院物理化学实训室、药物制剂实训室进行改造，

二、有意投标的潜在竞标人请按时参加勘测现场，根据采购人提供的货物清单等要求，在满足采购方需求的同时做出合理详细的预算。

三、本次项目报价为全费用单价，货物清单中未明列的，由竞标人自行计算。因成交人自身原因漏报、少报皆由竞标人自行承担责任，采购人不再补偿任何费用。总价费用包含项目涉及的配套水电的改造。各项目费用均包括拆除前期废旧装置并将其搬运至指定地点的所有费用。

四、货物预算不得超过本项目最高限价，清单中加“★”条款必须满足，需在投标时提供相关证明文件或承诺在预中标期间提供，否则视为不响应标书要求。

五、采购需求及要求

| 实训室 | 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理化学实训室 | 1 | 边台 | 规格尺寸长*宽*高（mm）4400*750*860mm（1套） 实验台台面：采用20mm厚一体实芯黑色坯体浅蓝色釉面实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面，黑色坯体浅蓝色釉面（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟形陶瓷台面，它可以有效防止液体外溢及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动。 2、实验台柜体： （1）外壳采用优质一级冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀，外形美观。 （2）门板采用优质一级冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，附着力高、表面硬度耐腐蚀，外形美观。 （3）铰链配置黑色塑胶和金属插销铰链，外形美观，开合时无噪音，防锈、耐腐蚀。并且配有三段式抽屉滑轨。 （4）调整脚采用直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。 （5）所有钢板焊接经环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。在柜体后背板设维修孔。 | 1 | 套 |
|  | 2 | 试剂柜 | 规格尺寸：900mm*400mm*1800mm 1、外壳说明： 外壳采用优质一级冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。 2、柜门说明：柜门为上下双开门，配置为全钢避光。采用 1.0mm 优质一级冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，需酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。表面附着力高、硬度耐腐蚀性极强，外形美观。 3、层板说明：层板采用优质一级冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，需酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。层高可以自由调节。 4、工艺说明：所有钢板焊接经阿克苏环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点。 5、铰链：配置黑色塑胶与金属插销铰链，外形美观，开合时无噪音，防锈、耐腐蚀性能力强 6、把手说明： 采用塑料扣手，耐腐蚀，防生锈。 7、调整脚说明：采用直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm | 1 | 个 |
|  | 3 | 中央台 | 规格尺寸：长*宽*高（mm）4800*1200*900mm (1)台面部分： ★采用实验室专用实芯厚≥12.7mm理化板； ①材质要求：表面具备合理的耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。产品表面采用电子束固化技术（EBC）专用膜，经高温高压后生产之实芯板材。 ★②抗酸碱性能：乙酸（99%）、氨水（25%）、石脑油、双氧水（3%）、苯酚、氧化锌饱和液、亚甲蓝指示剂、凡士林、尿素、氯化镁溶液（10%）、红药水、氯化钠溶液（5%）、蔗糖溶液（5%）、正乙烷、冰醋酸（99%）、重铬酸钾溶液（1g/L）、铬酸钾溶液（1g/L）、无水乙醇、氯甲苯、醋酸、氯甲烷、乙酯氯化镁、王水、甲基橙、龙胆紫、异戊醚、硫酸铜溶液（10%）等36种强酸强碱化学试剂分级检验结果为5级。 ★③物理性能：密度检测值1.49g/cm3、拉伸强度68.5Mpa、弯曲强度166 Mpa、弯曲弹性模量1.42×104 Mpa、压缩强度246Mpa、线膨胀系数2.8×10-5℃-1、表面耐磨性（500g）检验结果755r、表面漆膜硬度检验结果6H、尺寸稳定性横向0.23%纵向0.11%、体积电阻率3.4×1010Ω、抗大球冲击：冲击高度2300mm 无可见破坏、耐污染性测试结果等级5，无变化。 ★④环保性能：甲醛释放量（空气中）参考EN 13986：2004+A1:2015检测结果≤0.08mg/m3。 ★⑤抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、肠沙门氏菌肠亚种、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、单增李斯特菌、海氏肠球菌8种菌种均有检测。 ★⑥防霉性能：在孢子悬液浓度1.0×106个/mL情况下测定巴西曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、绿色木霉，28天测定结果生长级别为0级。 ★⑦电阻性能及燃烧性能：点对点电阻检测结果7.4×10^8。 (2)金属框架： ①钢材：采用60*40*2mm钢架，“C”型结构，模具冲压标准化连接件，表面经过酸洗、磷化、均匀灰白环氧静电喷涂，连接件选用90度固定片，2mm厚钢板制作，经折弯、焊接、打磨制成，经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行优质环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理。每个柜体下有两根钢管托底，承重性能大于300Kg/平方米。 ②前后梁：采用2.0mm厚优质冷轧钢板折弯成型为60*40mm，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 ③底柜托梁：采用40*20*2.0mm优质方钢，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 (3)柜体部分： ★①柜体、门板及抽屉：主体采用优质AAA级18mm三聚氰氨板，，所用板材的甲醛含量均达到E1级标准。 柜体表面进行热转印处理，不含油漆，硬度高，具有防水、抗菌、防腐、防潮、防虫蛀等性能，整体美观大方且不变形。 ②活动背板：采用优质AAA级18mm三聚氰氨板，所用板材的甲醛含量均达到E1级标准，所有断面经优质PVC封边防水处理，中间无隔板，便于使用过程中检修水、电等管道。 (4)五金辅件： 1.柜门：表面光滑美观，抗腐耐污。 2.调节脚：选用M12的螺杆与ABS注塑后一体成型，螺杆外部加装黑色可伸缩的防锈蚀的保护套，确保地脚达到防滑、减震、承重、耐腐的功能，还可根据室内的地坪适当调整柜体高度，调节范围为30mm。 | 3 | 套 |
|  | 4 | 中央台配套水槽水龙头 | 水槽：210mm*110mm*150mm；PP材质，6mm厚一体成型，不易老化，安装时水盆低于台面，使台面不易存水。接PP反水弯，防腐蚀，防止水管阻塞功能，并易于拆卸。耐酸碱抗腐蚀，下装高密度PP材质防臭存水弯，有一定的韧性，玻璃器皿突然滑落不易破碎。水槽位置平均分布于中央台，每一套中央台安装4套。 | 12 | 套 |
|  | 5 | 电脑 | 计算机配置： 1.硬盘容量：1TBHDD；显卡：集成显卡；处理器：Inteli5；内存容量：4G； 2.显示器尺寸：21.5英寸； 3.标配有线鼠标和鼠标垫,并配置一套无线键盘鼠标 4.根据使用教师安装指定软件。 | 1 | 台 |
|  | 6 | 投影仪 | 1.投影技术：3LCD，0.63英寸多晶硅有源矩阵式TFT液晶板×3； 2.标称亮度≥4200（ISO21118国际标准亮度）/对比度≥10000:1/标准分辨率:1024*768(XGA)； 3.高效防尘过滤系统、断电保护。顶部换灯，只需拆下盖板即可更换新的灯泡，维护简单方便。支持无线网络投影，可选配无线模块。 4.自动垂直梯形校正、无信息源时，可设自动关机（时间可调）和进行待机状态、投影开机自动切换到VGA模式等环保节能投影机； 5.变焦比：不小于1.2倍； 6.接口：输入端子：RGB输入：模拟RGB：15针微型D-sub端子×2； HDMI输入：HDMI端子×1；机器过滤网提示时间可从500H-5000H手动调节。 7.含120寸电动幕布一副、安装、调试等 | 1 | 台 |
|  | 7 | 教师桌椅 | 长*宽*高（mm）120*750*750mm 配套放置电脑使用 符合实验室用安全等级 配置有抽屉及机箱 | 1 | 套 |
|  | 8 | 配套材料 | 对实验室新增格栅灯的照明电路进行整理铺设规格600*600mm，采用T8、LED格栅灯，48W，铝合金外壳。并含安装辅材及线路整理，采用铜芯电线铺设控制线路，穿管安装，控制开关按原实验室开关位置更换安装。 腻子粉乳胶漆原实验室墙面破损受潮脱落需铲平，并进行墙面清理，重新刮腻子找平，要求采用耐水性腻子。重新涂刷乳胶漆不少于两遍。 窗帘：定做，遮光窗帘 根据实验室更改后的照明、插座电源等回路系统对原实验室的配电柜更换，符合使用要求。实验室周边墙面根据需求布置电源插座若干。插座必须为鸿雁、公牛、正泰品牌插座 对实验室内水管根据实验台位置进行重新布置。 | 1 | 项 |
| 药物制剂实训室 | 1 | 边台 | 规格尺寸长*宽*高（mm）4800*750*860mm（1套） 长*宽*高（mm）1800*750*750mm（1套） 实验台台面：采用20mm厚一体实芯黑色坯体浅蓝色釉面实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面，黑色坯体浅蓝色釉面（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟形陶瓷台面，它可以有效防止液体外溢及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动。 2、实验台柜体： （1）外壳采用优质一级冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀，外形美观。 （2）门板采用优质一级冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，附着力高、表面硬度耐腐蚀，外形美观。 （3）铰链配置黑色塑胶和金属插销铰链，外形美观，开合时无噪音，防锈、耐腐蚀。并且配有三段式抽屉滑轨。 （4）调整脚采用直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。 （5）所有钢板焊接经环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。在柜体后背板设维修孔。 | 2 | 套 |
|  | 2 | 中央台 | 规格尺寸：长*宽*高（mm）3800*1500*850mm (1)台面部分： ★采用实验室专用实芯厚≥12.7mm理化板； ①材质要求：表面具备合理的耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。产品表面采用电子束固化技术（EBC）专用膜，经高温高压后生产之实芯板材。 ★②抗酸碱性能：乙酸（99%）、氨水（25%）、石脑油、双氧水（3%）、苯酚、氧化锌饱和液、亚甲蓝指示剂、凡士林、尿素、氯化镁溶液（10%）、红药水、氯化钠溶液（5%）、蔗糖溶液（5%）、正乙烷、冰醋酸（99%）、重铬酸钾溶液（1g/L）、铬酸钾溶液（1g/L）、无水乙醇、氯甲苯、醋酸、氯甲烷、乙酯氯化镁、王水、甲基橙、龙胆紫、异戊醚、硫酸铜溶液（10%）等36种强酸强碱化学试剂分级检验结果为5级。 ★③物理性能：密度检测值1.49g/cm3、拉伸强度68.5Mpa、弯曲强度166 Mpa、弯曲弹性模量1.42×104 Mpa、压缩强度246Mpa、线膨胀系数2.8×10-5℃-1、表面耐磨性（500g）检验结果755r、表面漆膜硬度检验结果6H、尺寸稳定性横向0.23%纵向0.11%、体积电阻率3.4×1010Ω、抗大球冲击：冲击高度2300mm 无可见破坏、耐污染性测试结果等级5，无变化。 ★④环保性能：甲醛释放量（空气中）参考EN 13986：2004+A1:2015检测结果≤0.08mg/m3。 ★⑤抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、肠沙门氏菌肠亚种、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、单增李斯特菌、海氏肠球菌8种菌种均有检测。 ★⑥防霉性能：在孢子悬液浓度1.0×106个/mL情况下测定巴西曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、绿色木霉，28天测定结果生长级别为0级。 ★⑦电阻性能及燃烧性能：点对点电阻检测结果7.4×10^8。 (2)金属框架： ①钢材：采用60*40*2mm钢架，“C”型结构，模具冲压标准化连接件，表面经过酸洗、磷化、均匀灰白环氧静电喷涂，连接件选用90度固定片，2mm厚钢板制作，经折弯、焊接、打磨制成，经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行优质环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理。每个柜体下有两根钢管托底，承重性能大于300Kg/平方米。 ②前后梁：采用2.0mm厚优质冷轧钢板折弯成型为60*40mm，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 ③底柜托梁：采用40*20*2.0mm优质方钢，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 (3)柜体部分： ★①柜体、门板及抽屉：主体采用优质AAA级18mm三聚氰氨板，，所用板材的甲醛含量均达到E1级标准。 柜体表面进行热转印处理，不含油漆，硬度高，具有防水、抗菌、防腐、防潮、防虫蛀等性能，整体美观大方且不变形。 ②活动背板：采用优质AAA级18mm三聚氰氨板，所用板材的甲醛含量均达到E1级标准，所有断面经优质PVC封边防水处理，三节式连接结构，中间背板活动可拆卸，便于使用过程中检修水、电等管道。 (4)五金辅件： ①柜门、抽屉拉手：采用铝合金一字型暗拉手，表面光滑美观，抗腐耐污。 ②铰链：耐酸碱及有机溶。外形美观、无噪音，经久耐用。铰链为缓冲自吸式，采用钛镍钢板杯状暗铰链，与柜体面水平角小于15度时柜门缓慢无声自行关闭，弹性好，门板开启后承重>75kg。寿命高达10万次。 ③滑轨：达到国际五金行业标准，选用三节式钢珠静音承重型导轨，耐腐蚀，承重达到45公斤以上，开合次数达10万次以上。 ④调节脚：选用M12的螺杆与ABS注塑后一体成型，螺杆外部加装黑色可伸缩的防锈蚀的保护套，确保地脚达到防滑、减震、承重、耐腐的功能，还可根据室内的地坪适当调整柜体高度，调节范围为30mm。 | 2 | 套 |
|  | 3 | 试剂架 | 规格尺寸：长*宽*高（mm）3300*500*800mm 1)钢玻结构：钢制支撑架和托架，分上下二层，试剂架立拄采用100mm×40mm×800mm×1.5mm一级冷轧钢制成折弯、冲孔，表面经酸洗、磷化、抛光等处理后作优质环氧树脂末喷塑，具有防锈、防腐、防强酸、防强碱功能，结构承重性能好。 (2)支撑架立柱立面开有等距调节孔，试剂架层板可以通过调节孔进行高度调节。 (3)层板：采用12mm厚优质钢化玻璃，玻璃边缘光滑处理，整体美观，跨度合理，高度可自行调节；边缘配Φ12 mm不锈钢管护栏，防止试剂架上物品滑落。 （4）电源插座及电源开关：应采用知名品牌10~16A的六孔万能单相插座（2个插座盘/1.5m）。 | 2 | 套 |
|  | 4 | 中央台配套水槽水龙头 | (1)水槽：550*450*310mm；PP材质，6mm厚一体成型，不易老化，安装时水盆低于台面，使台面不易存水。接PP反水弯，防腐蚀，防止水管阻塞功能，并易于拆卸。耐酸碱抗腐蚀，下装高密度PP材质防臭存水弯，有一定的韧性，玻璃器皿突然滑落不易破碎。 ★(2)实验室专用三口水龙头，采用纯铜制作，经耐酸碱粉末涂料热固处理，防酸碱、耐腐蚀，防紫外线辐射，铜质一体化设计，开关采用精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次，鹅颈出水管可360度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准，静态最大耐压20Pa。可对水流进行微量调节，带冷凝水嘴。每个龙头另配1个万向全钢防溅气泡器（缓冲水压）每套水龙头下方必须安装角阀。 | 2 | 个 |
|  | 5 | 洗眼器 | 1、单口台面型洗眼器，主体：加厚铜质；洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用；控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，最大耐水压为6巴。 | 2 | 个 |
|  | 6 | 滴水架 | 规格尺寸：500mm*400mm 高密度PP一体成型，滴水棒为优质PP材质， 500×400mm上带PP插棒12个。抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿、并设有清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，以便于残水排流，利于器皿自然干燥，整体美观实用。 | 2 | 套 |
|  | 7 | 通风柜 | 规格尺寸：1500mm*850mm*2350mm 整体全钢柜体：采用上下组合式柜体,上部柜体为排气柜操作空间，并含操作台面、供水、落水等实验需要之附件。下部柜体为储存柜并含照明、供电、抽风等系统控制按钮。 ★（1）排风量，计算排风量=移门宽度*移门开启高度*0.5m/s*3600秒；排风柜的阻力，排风柜移动门开启至最高位置时，在达到《排风柜》JB/T6412-1999技术标准规定的排风量和平均面风速保持0.5m/s的条件下，排风柜阻力小于70Pa。 (2)台面：采用与实验边台同品牌同颜色同质量≥12.7mm厚的实芯理化板。 (3)柜体采用双层结构，外层为钢壳、内层采用实验室专用抗倍特板。外壳与内衬间夹层，可容纳水、电、气体管线系统，并可确保柜体气密与防护。 (4)排风柜所有内衬板、导流板之裁切与预留孔位均以数控切割成形，平滑工整无毛疵边，所有同型号排风柜内衬板及导流板外形、尺寸及孔位之精确度可允许任意互换。 (5)内衬板装设时采用可重复拆装之塑料扣件于外壳框架结合，所有其它可能暴露在柜内的连接组件均应为防腐材质。 (6)通风柜玻璃为钢化玻璃视窗正面开口四周外部结构均向内倾斜，可提升气流进入时平滑顺畅及减少涡流。 (7)导流板：通风柜内配置有导流板及其后的排气夹层，导流板安装位置与角度能使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例约50+10%，以确保不同比重气体均能有效排除。并具可调式排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上，以适合不同实验需要。 (8)外壳采用1.2mm厚优质冷轧钢板经数冲折弯成型，表面经EPOXY环氧树脂耐碱漆涂烧处理，烤漆膜厚平均值65um以上。 (9)视窗拉门：活动式垂直拉升拉门，置于工作空间与操作者之间，以保护操作者安全，结合平衡位置，拉门可停于任意活动点。调节门上方设有一片6mm厚以上强化玻璃窗口，视野可完全清晰无阻碍。 (10)开关部分：每台通风柜具有日光灯开关装设于上柜右侧正面。 (11)插座部分：每台通风柜具220V万用接地型插座，采用国标16A且三孔万能单相插座装设于上柜两侧正面，且具有关合之防尘保护盖，插座面并需配有绝缘保护盒。每台通风柜都设有漏电保护，保证使用安全。 (12)电源控制部分：每台配置柜体独立电源空气箱，通风柜内部电气设备集中控制整个柜内电路系统，操作观察方便在通风柜上电动风量调节装置，能够无极调节通风柜的风量。保证排风量是实际使用情况中的最小合理值。具有紧急排风设置。 ★(13)滑轮采用冷轧材质，滑轮组之滑轮内设有滚珠轴承并具定位衬套，可防止滚动时滑轮与滚珠轴承位移松脱或偏磨卡死；滑轮组设有钢索限位装置，可防钢索松脱至滑轮沟槽外；每条悬吊钢索与固定锁扣能承受最大为460kgf的拉伸测试而不脱落断裂。 | 2 | 台 |
|  | 8 | 通风系统 | 定制 (1)主风管设计风速：8～12m/s，支风管设计风速5～8m/s，通风柜柜门截面风流速：0.5m/s～1m/s，距通风柜移门前面1米监测风速噪音必需小于56db(A)。 (2)通风柜排风，实现全程实时、无极、高响应变频定风量，每台通风柜可独立控制，排风量随通风柜风门的开启程度而改变，在通风柜风门开启20mm～600mm范围内，要保证面风速基本不变，即平均面风速为0.5～0.8±0.1m/秒，通风柜移门前面风速噪音测试必需小于60db(A)。 (3)排风管道及弯头、三通、及异性连接件均为聚丙烯PP材质,管道壁厚不低于6mm,室内支管道采用PP一体模具圆管。吊筋角铁五金件需刷防锈漆。主管和加管道消音器、由排风区域的吊顶上到外墙边翻外墙女儿墙到楼顶，设备层加风机消音器后与风机连接。 (4)排风机安装楼顶平台面，风机出风口前端要加装活性炭过滤装置，以保障排出气体不污染大气，活性碳吸附器设有气密封可拆除的维修门，便于更换活性炭。 (5)风管穿墙体和楼板时要加金属套管保护，其钢板厚度不应小于1．6mm，同金属套管之间应有5-10mm 的间隙。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。风管连接时法兰之间应垫入厚为10mm的软PEF棉，并粘贴好。风管内不得敷设电线、电缆，风机控制线在风管外沿风管敷设。 （6）风机安装要求 1）排风机安装楼顶平台面，风机出风口前端要加装活性炭过滤装置，以保障排出气体不污染大气，活性碳吸附器设有气密封可拆除的维修门，便于更换活性炭。活性炭吸附塔（箱）的做法可自行深化，但其技术指标必须符合下列要求： a)、空气阻力不能大于200Pa，其截面风速不大于2.5 米/ 秒。 b)、过滤器的过滤效率不少80%及其停留时间不少于 0.2 秒。 c)、碳粒规格φ3.4—φ4.5。 2）风机的砼基础要求水平、坚固，且基础高度高出建筑层面200mm。风机安装楼层地面要做水泥基础并加减震装置。 3）风机与风管采用PVC软连接，长度为300mm~500mm。为保证软管在系统运转过程中不扭曲，应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管，可安装稍紧些，防止风机运转时被吸入； 4）风机的钢支架必须固定在混凝土基础上，对功率超过0.75kw的风机其钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫。全部风机及电动机组件都安装在整块的钢支架上，钢架安装在减振垫上，减振垫最好用多孔型橡胶板。减振垫的布置尽量对称于设备的主惯性轴，或布置在设备重心的平面内，以使各减振器受力均匀，变形量相等。 （7）、风阀安装的技术要求 1）、风管与阀门联接直线段采取地面组装，风阀安装前应做动作试验和性能进行检测，联接完毕对表面进行清洁，并关闭阀门，严防尘土杂物入内。 2）、调节阀（止回阀）安装时，方向位置应正确；安装后再做动作试验，其阀板的启闭应灵活，动作应可靠。 （8）、管道安装要求： 1）、与有振动设备连接时应加装软接（“三防”帆布软接或PVC软接）。 2）、风管穿墙体和楼板时要加金属套管保护，其钢板厚度不应小于1．6mm，同金属套管之间应有5-10mm 的间隙。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 3）、风管连接时法兰之间应垫入厚为10mm的软PEF棉，并粘贴好。 4)、风管的连接长度，应按风管的壁厚、法兰与风管的连接方法、安装的结构部位和吊装方法等因素决定。为了安装方便，尽量在地面上进行连接，(直线段)一般可接至10～12 m长左右。在风管连接时，不允许将可拆卸的接口装设在墙内。 5)、风管内不得敷设电线、电缆，风机控制线在风管外沿风管敷设。 （9）、主要配置件要求： ★1、防腐变频离心风机，采用BHF4-72型，功率5.5KW,低噪音，外侨采用专用模具一次成型的防腐性能强的有机玻璃钢材质。风机电机：采用IP55高性能防护等级，采用F级绝缘系统以提高电机使用寿命；采用宽电压、宽频，在额定电压额定频率下能够承受1.5倍过载，内外表面光洁等级达到8级以上，以降低表面摩擦力。配套相应风机消音箱。 2、电动调节阀：PP材料，低噪音马达执行器，具备多路信号传输功能。叶片具有高密度密封功能，防止密封不严产生啸叫声。配装模拟量执行器电动调节阀。电动风阀含通风柜配套电动风阀、试剂柜配套电动风阀、万象抽气罩、原子吸收罩等排风设备配套风阀。 3、消声器： WX微孔板消声器，内外表面均涂环氧树脂防腐层、每台离心风机配置两组消音器，分别为进风口和排风口，保证消音降噪效果，法兰连接。 4、防火阀： 70度自控式防火阀，钢制材料内涂环氧树脂防腐处理。 5、集成控制箱：采用2mm厚优质冷轧钢板折弯而成，外经环氧树脂经典防腐喷涂处理，内设专用走线槽，设有各种信号端子、多路强弱电开关、PLC控制器和变频固定接口，具备防静电功能，具有快速拆装各种器件功能。。 6、变频器：低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，先进的自动转矩补偿，控制方式多样，多达40种的完善保护及报警功能，多种参数在线监视及在线调整，内置RS-485通讯接口，操作灵活，能最大限度的满足用户的多种需求。节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率。 空间矢量控制技术（SVPWM） 节能控制功能 历史故障记忆功能 | 2 | 套 |
|  | 9 | 药品柜 | 规格尺寸：900mm*400mm*1800mm 1、外壳说明： 外壳采用优质一级冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。 2、柜门说明：柜门为上下双开门，配置为全钢避光。采用 1.0mm 优质一级冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，需酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。表面附着力高、硬度耐腐蚀性极强，外形美观。 3、层板说明：层板采用优质一级冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，需酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。层高可以自由调节。 4、工艺说明：所有钢板焊接经阿克苏环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点。 5、铰链：配置黑色塑胶与金属插销铰链，外形美观，开合时无噪音，防锈、耐腐蚀性能力强 6、把手说明： 采用塑料扣手，耐腐蚀，防生锈。 7、调整脚说明：采用直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm | 2 | 组 |
|  | 10 | 器皿柜 | 规格尺寸：900mm*400mm*1800mm 1、外壳说明： 外壳采用优质一级冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。 2、柜门说明：柜门为上下双开门设计，配置为全钢或全钢加玻璃门两者的组合。采用 1.0mm 优质一级冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。 3、层板说明：层板采用 优质一级冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。层高可以自由调节。底下配置PP积水盘。 4、工艺说明：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷涂，目视平整无焊点。 5、铰链：配置黑色塑胶与金属插销铰链，外形美观，开合时无噪音，防锈、耐腐蚀性能力强。 6、把手说明： 采用塑料扣手，耐腐蚀，防生锈。 7、调整脚说明：采用直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。 | 2 | 组 |
|  | 11 | 洗眼器： | SUS304不锈钢入水管，高密度PP洗眼喷头，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂质。耐腐蚀，耐高温，防紫外线辐射，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，配套局部水路改造及墙面开槽后处理，找平后喷涂乳胶漆 | 2 | 个 |
|  | 12 | 电脑 | 计算机配置： 1.硬盘容量：1TBHDD；显卡：集成显卡；处理器：Inteli5；内存容量：4G； 2.显示器尺寸：21.5英寸； 3.标配有线鼠标和鼠标垫,并配置一套无线键盘鼠标 4.根据使用教师安装指定软件。 | 1 | 台 |
|  | 13 | 投影仪及配件 | .投影技术：3LCD，0.63英寸多晶硅有源矩阵式TFT液晶板×3； 2.标称亮度≥4200（ISO21118国际标准亮度）/对比度≥10000:1/标准分辨率:1024*768(XGA)； 3.高效防尘过滤系统、断电保护。顶部换灯，只需拆下盖板即可更换新的灯泡，维护简单方便。 | 1 | 台 |
|  | 14 | 办公桌椅 | 长*宽*高（mm）120*750*750mm 配套放置电脑使用 符合实验室用安全等级 配置有抽屉及机箱 | 1 | 套 |
|  | 15 | 配套材料 | 对实验室新增格栅灯的照明电路进行整理铺设规格600*600mm，采用T8、LED格栅灯，48W，铝合金外壳。并含安装辅材及线路整理，采用铜芯电线铺设控制线路，穿管安装，控制开关按原实验室开关位置更换安装。 腻子粉乳胶漆原实验室墙面破损受潮脱落需铲平，并进行墙面清理，重新刮腻子找平，要求采用耐水性腻子。重新涂刷乳胶漆不少于两遍。 窗帘：定做，遮光窗帘 根据实验室更改后的照明、插座电源等回路系统对原实验室的配电柜更换，符合使用要求。实验室周边墙面根据需求布置电源插座若干。插座必须为鸿雁、公牛、正泰品牌插座 对实验室内水管根据实验台位置进行重新布置。 | 1 | 项 |

安徽职业技术学院环境与化工学院物化药剂实训室改造设备

- 采购项目

- AZY-2020-022

- 响

- 应

- 文

- 件

- 单位名称：

- 投标时间：

- 一、投标文件的编制

- 1、详见“投标人须知”前附表第19条。

- 2、投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标授权委托书 |  |
| 2 | 投标函 |  |
| 3 | 投标报价汇总表（报价清单） |  |
| 4 | 服务承诺 |  |
| 5 | 其他有关证明文件 |  |

附件一

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我  （姓名） 系  （投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托   （单位名称） 的  （姓名） 为我公司的合法代理人，就  （项目名称） 的项目，以本公司的名义签署投标书，进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：       （签字）      性别 ：        年龄：

身份证号码：                     职务：

投  标  人：                                         （盖章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

### 授权委托日期：         年     月     日

附件二

### 投 标 函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标项目编号为  {项目编号}  的  {招标项目名称}  招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经我公司研究上述招标文件的投标须知、合同条款和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方愿以　             　　　　　　　元（小写：　　   　　元）的投标总报价，并承诺按本招标文件、合同条款承担上述项目的检测及服务。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、一旦我方中标，我方保证按招标人的要求如期开工、竣工。

4、一旦我方中标，我方保证按照招标要求完成项目内容。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为投标保证金。

7、其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人：                           名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                    （盖章）

邮政编码：		            电话：		        传真：

开户银行名称：				 		开户银行账号：

日    期：           年     月____日

附件三

投标报价明细表

项目名称：                                                     年  月  日

| 实训室 | 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理化学实训室 | 1 | 边台 | 规格尺寸长*宽*高（mm）4400*750*860mm（1套） 实验台台面：采用20mm厚一体实芯黑色坯体浅蓝色釉面实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面，黑色坯体浅蓝色釉面（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟形陶瓷台面，它可以有效防止液体外溢及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动。 2、实验台柜体： （1）外壳采用优质一级冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀，外形美观。 （2）门板采用优质一级冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，附着力高、表面硬度耐腐蚀，外形美观。 （3）铰链配置黑色塑胶和金属插销铰链，外形美观，开合时无噪音，防锈、耐腐蚀。并且配有三段式抽屉滑轨。 （4）调整脚采用直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。 （5）所有钢板焊接经环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。在柜体后背板设维修孔。 | 1 |  |  |
|  | 2 | 试剂柜 | 规格尺寸：900mm*400mm*1800mm 1、外壳说明： 外壳采用优质一级冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。 2、柜门说明：柜门为上下双开门，配置为全钢避光。采用 1.0mm 优质一级冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，需酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。表面附着力高、硬度耐腐蚀性极强，外形美观。 3、层板说明：层板采用优质一级冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，需酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。层高可以自由调节。 4、工艺说明：所有钢板焊接经阿克苏环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点。 5、铰链：配置黑色塑胶与金属插销铰链，外形美观，开合时无噪音，防锈、耐腐蚀性能力强 6、把手说明： 采用塑料扣手，耐腐蚀，防生锈。 7、调整脚说明：采用直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm | 1 |  |  |
|  | 3 | 中央台 | 规格尺寸：长*宽*高（mm）4800*1200*900mm (1)台面部分： ★采用实验室专用实芯厚≥12.7mm理化板； ①材质要求：表面具备合理的耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。产品表面采用电子束固化技术（EBC）专用膜，经高温高压后生产之实芯板材。 ★②抗酸碱性能：乙酸（99%）、氨水（25%）、石脑油、双氧水（3%）、苯酚、氧化锌饱和液、亚甲蓝指示剂、凡士林、尿素、氯化镁溶液（10%）、红药水、氯化钠溶液（5%）、蔗糖溶液（5%）、正乙烷、冰醋酸（99%）、重铬酸钾溶液（1g/L）、铬酸钾溶液（1g/L）、无水乙醇、氯甲苯、醋酸、氯甲烷、乙酯氯化镁、王水、甲基橙、龙胆紫、异戊醚、硫酸铜溶液（10%）等36种强酸强碱化学试剂分级检验结果为5级。 ★③物理性能：密度检测值1.49g/cm3、拉伸强度68.5Mpa、弯曲强度166 Mpa、弯曲弹性模量1.42×104 Mpa、压缩强度246Mpa、线膨胀系数2.8×10-5℃-1、表面耐磨性（500g）检验结果755r、表面漆膜硬度检验结果6H、尺寸稳定性横向0.23%纵向0.11%、体积电阻率3.4×1010Ω、抗大球冲击：冲击高度2300mm 无可见破坏、耐污染性测试结果等级5，无变化。 ★④环保性能：甲醛释放量（空气中）参考EN 13986：2004+A1:2015检测结果≤0.08mg/m3。 ★⑤抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、肠沙门氏菌肠亚种、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、单增李斯特菌、海氏肠球菌8种菌种均有检测。 ★⑥防霉性能：在孢子悬液浓度1.0×106个/mL情况下测定巴西曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、绿色木霉，28天测定结果生长级别为0级。 ★⑦电阻性能及燃烧性能：点对点电阻检测结果7.4×10^8。 (2)金属框架： ①钢材：采用60*40*2mm钢架，“C”型结构，模具冲压标准化连接件，表面经过酸洗、磷化、均匀灰白环氧静电喷涂，连接件选用90度固定片，2mm厚钢板制作，经折弯、焊接、打磨制成，经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行优质环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理。每个柜体下有两根钢管托底，承重性能大于300Kg/平方米。 ②前后梁：采用2.0mm厚优质冷轧钢板折弯成型为60*40mm，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 ③底柜托梁：采用40*20*2.0mm优质方钢，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 (3)柜体部分： ★①柜体、门板及抽屉：主体采用优质AAA级18mm三聚氰氨板，，所用板材的甲醛含量均达到E1级标准。 柜体表面进行热转印处理，不含油漆，硬度高，具有防水、抗菌、防腐、防潮、防虫蛀等性能，整体美观大方且不变形。 ②活动背板：采用优质AAA级18mm三聚氰氨板，所用板材的甲醛含量均达到E1级标准，所有断面经优质PVC封边防水处理，中间无隔板，便于使用过程中检修水、电等管道。 (4)五金辅件： 1.柜门：表面光滑美观，抗腐耐污。 2.调节脚：选用M12的螺杆与ABS注塑后一体成型，螺杆外部加装黑色可伸缩的防锈蚀的保护套，确保地脚达到防滑、减震、承重、耐腐的功能，还可根据室内的地坪适当调整柜体高度，调节范围为30mm。 | 3 |  |  |
|  | 4 | 中央台配套水槽水龙头 | 水槽：210mm*110mm*150mm；PP材质，6mm厚一体成型，不易老化，安装时水盆低于台面，使台面不易存水。接PP反水弯，防腐蚀，防止水管阻塞功能，并易于拆卸。耐酸碱抗腐蚀，下装高密度PP材质防臭存水弯，有一定的韧性，玻璃器皿突然滑落不易破碎。水槽位置平均分布于中央台，每一套中央台安装4套。 | 12 |  |  |
|  | 5 | 电脑 | 计算机配置： 1.硬盘容量：1TBHDD；显卡：集成显卡；处理器：Inteli5；内存容量：4G； 2.显示器尺寸：21.5英寸； 3.标配有线鼠标和鼠标垫,并配置一套无线键盘鼠标 4.根据使用教师安装指定软件。 | 1 |  |  |
|  | 6 | 投影仪 | 1.投影技术：3LCD，0.63英寸多晶硅有源矩阵式TFT液晶板×3； 2.标称亮度≥4200（ISO21118国际标准亮度）/对比度≥10000:1/标准分辨率:1024*768(XGA)； 3.高效防尘过滤系统、断电保护。顶部换灯，只需拆下盖板即可更换新的灯泡，维护简单方便。支持无线网络投影，可选配无线模块。 4.自动垂直梯形校正、无信息源时，可设自动关机（时间可调）和进行待机状态、投影开机自动切换到VGA模式等环保节能投影机； 5.变焦比：不小于1.2倍； 6.接口：输入端子：RGB输入：模拟RGB：15针微型D-sub端子×2； HDMI输入：HDMI端子×1；机器过滤网提示时间可从500H-5000H手动调节。 7.含120寸电动幕布一副、安装、调试等 | 1 |  |  |
|  | 7 | 教师桌椅 | 长*宽*高（mm）120*750*750mm 配套放置电脑使用 符合实验室用安全等级 配置有抽屉及机箱 | 1 |  |  |
|  | 8 | 配套材料 | 对实验室新增格栅灯的照明电路进行整理铺设规格600*600mm，采用T8、LED格栅灯，48W，铝合金外壳。并含安装辅材及线路整理，采用铜芯电线铺设控制线路，穿管安装，控制开关按原实验室开关位置更换安装。 腻子粉乳胶漆原实验室墙面破损受潮脱落需铲平，并进行墙面清理，重新刮腻子找平，要求采用耐水性腻子。重新涂刷乳胶漆不少于两遍。 窗帘：定做，遮光窗帘 根据实验室更改后的照明、插座电源等回路系统对原实验室的配电柜更换，符合使用要求。实验室周边墙面根据需求布置电源插座若干。插座必须为鸿雁、公牛、正泰品牌插座 对实验室内水管根据实验台位置进行重新布置。 | 1 |  |  |
| 药物制剂实训室 | 1 | 边台 | 规格尺寸长*宽*高（mm）4800*750*860mm（1套） 长*宽*高（mm）1800*750*750mm（1套） 实验台台面：采用20mm厚一体实芯黑色坯体浅蓝色釉面实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面，黑色坯体浅蓝色釉面（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟形陶瓷台面，它可以有效防止液体外溢及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动。 2、实验台柜体： （1）外壳采用优质一级冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀，外形美观。 （2）门板采用优质一级冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，附着力高、表面硬度耐腐蚀，外形美观。 （3）铰链配置黑色塑胶和金属插销铰链，外形美观，开合时无噪音，防锈、耐腐蚀。并且配有三段式抽屉滑轨。 （4）调整脚采用直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。 （5）所有钢板焊接经环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。在柜体后背板设维修孔。 | 2 |  |  |
|  | 2 | 中央台 | 规格尺寸：长*宽*高（mm）3800*1500*850mm (1)台面部分： ★采用实验室专用实芯厚≥12.7mm理化板； ①材质要求：表面具备合理的耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。产品表面采用电子束固化技术（EBC）专用膜，经高温高压后生产之实芯板材。 ★②抗酸碱性能：乙酸（99%）、氨水（25%）、石脑油、双氧水（3%）、苯酚、氧化锌饱和液、亚甲蓝指示剂、凡士林、尿素、氯化镁溶液（10%）、红药水、氯化钠溶液（5%）、蔗糖溶液（5%）、正乙烷、冰醋酸（99%）、重铬酸钾溶液（1g/L）、铬酸钾溶液（1g/L）、无水乙醇、氯甲苯、醋酸、氯甲烷、乙酯氯化镁、王水、甲基橙、龙胆紫、异戊醚、硫酸铜溶液（10%）等36种强酸强碱化学试剂分级检验结果为5级。 ★③物理性能：密度检测值1.49g/cm3、拉伸强度68.5Mpa、弯曲强度166 Mpa、弯曲弹性模量1.42×104 Mpa、压缩强度246Mpa、线膨胀系数2.8×10-5℃-1、表面耐磨性（500g）检验结果755r、表面漆膜硬度检验结果6H、尺寸稳定性横向0.23%纵向0.11%、体积电阻率3.4×1010Ω、抗大球冲击：冲击高度2300mm 无可见破坏、耐污染性测试结果等级5，无变化。 ★④环保性能：甲醛释放量（空气中）参考EN 13986：2004+A1:2015检测结果≤0.08mg/m3。 ★⑤抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、肠沙门氏菌肠亚种、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、单增李斯特菌、海氏肠球菌8种菌种均有检测。 ★⑥防霉性能：在孢子悬液浓度1.0×106个/mL情况下测定巴西曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、绿色木霉，28天测定结果生长级别为0级。 ★⑦电阻性能及燃烧性能：点对点电阻检测结果7.4×10^8。 (2)金属框架： ①钢材：采用60*40*2mm钢架，“C”型结构，模具冲压标准化连接件，表面经过酸洗、磷化、均匀灰白环氧静电喷涂，连接件选用90度固定片，2mm厚钢板制作，经折弯、焊接、打磨制成，经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行优质环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理。每个柜体下有两根钢管托底，承重性能大于300Kg/平方米。 ②前后梁：采用2.0mm厚优质冷轧钢板折弯成型为60*40mm，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 ③底柜托梁：采用40*20*2.0mm优质方钢，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 (3)柜体部分： ★①柜体、门板及抽屉：主体采用优质AAA级18mm三聚氰氨板，，所用板材的甲醛含量均达到E1级标准。 柜体表面进行热转印处理，不含油漆，硬度高，具有防水、抗菌、防腐、防潮、防虫蛀等性能，整体美观大方且不变形。 ②活动背板：采用优质AAA级18mm三聚氰氨板，所用板材的甲醛含量均达到E1级标准，所有断面经优质PVC封边防水处理，三节式连接结构，中间背板活动可拆卸，便于使用过程中检修水、电等管道。 (4)五金辅件： ①柜门、抽屉拉手：采用铝合金一字型暗拉手，表面光滑美观，抗腐耐污。 ②铰链：耐酸碱及有机溶。外形美观、无噪音，经久耐用。铰链为缓冲自吸式，采用钛镍钢板杯状暗铰链，与柜体面水平角小于15度时柜门缓慢无声自行关闭，弹性好，门板开启后承重>75kg。寿命高达10万次。 ③滑轨：达到国际五金行业标准，选用三节式钢珠静音承重型导轨，耐腐蚀，承重达到45公斤以上，开合次数达10万次以上。 ④调节脚：选用M12的螺杆与ABS注塑后一体成型，螺杆外部加装黑色可伸缩的防锈蚀的保护套，确保地脚达到防滑、减震、承重、耐腐的功能，还可根据室内的地坪适当调整柜体高度，调节范围为30mm。 | 2 |  |  |
|  | 3 | 试剂架 | 规格尺寸：长*宽*高（mm）3300*500*800mm 1)钢玻结构：钢制支撑架和托架，分上下二层，试剂架立拄采用100mm×40mm×800mm×1.5mm一级冷轧钢制成折弯、冲孔，表面经酸洗、磷化、抛光等处理后作优质环氧树脂末喷塑，具有防锈、防腐、防强酸、防强碱功能，结构承重性能好。 (2)支撑架立柱立面开有等距调节孔，试剂架层板可以通过调节孔进行高度调节。 (3)层板：采用12mm厚优质钢化玻璃，玻璃边缘光滑处理，整体美观，跨度合理，高度可自行调节；边缘配Φ12 mm不锈钢管护栏，防止试剂架上物品滑落。 （4）电源插座及电源开关：应采用知名品牌10~16A的六孔万能单相插座（2个插座盘/1.5m）。 | 2 |  |  |
|  | 4 | 中央台配套水槽水龙头 | (1)水槽：550*450*310mm；PP材质，6mm厚一体成型，不易老化，安装时水盆低于台面，使台面不易存水。接PP反水弯，防腐蚀，防止水管阻塞功能，并易于拆卸。耐酸碱抗腐蚀，下装高密度PP材质防臭存水弯，有一定的韧性，玻璃器皿突然滑落不易破碎。 ★(2)实验室专用三口水龙头，采用纯铜制作，经耐酸碱粉末涂料热固处理，防酸碱、耐腐蚀，防紫外线辐射，铜质一体化设计，开关采用精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次，鹅颈出水管可360度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准，静态最大耐压20Pa。可对水流进行微量调节，带冷凝水嘴。每个龙头另配1个万向全钢防溅气泡器（缓冲水压）每套水龙头下方必须安装角阀。 | 2 |  |  |
|  | 5 | 洗眼器 | 1、单口台面型洗眼器，主体：加厚铜质；洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用；控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，最大耐水压为6巴。 | 2 |  |  |
|  | 6 | 滴水架 | 规格尺寸：500mm*400mm 高密度PP一体成型，滴水棒为优质PP材质， 500×400mm上带PP插棒12个。抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿、并设有清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，以便于残水排流，利于器皿自然干燥，整体美观实用。 | 2 |  |  |
|  | 7 | 通风柜 | 规格尺寸：1500mm*850mm*2350mm 整体全钢柜体：采用上下组合式柜体,上部柜体为排气柜操作空间，并含操作台面、供水、落水等实验需要之附件。下部柜体为储存柜并含照明、供电、抽风等系统控制按钮。 ★（1）排风量，计算排风量=移门宽度*移门开启高度*0.5m/s*3600秒；排风柜的阻力，排风柜移动门开启至最高位置时，在达到《排风柜》JB/T6412-1999技术标准规定的排风量和平均面风速保持0.5m/s的条件下，排风柜阻力小于70Pa。 (2)台面：采用与实验边台同品牌同颜色同质量≥12.7mm厚的实芯理化板。 (3)柜体采用双层结构，外层为钢壳、内层采用实验室专用抗倍特板。外壳与内衬间夹层，可容纳水、电、气体管线系统，并可确保柜体气密与防护。 (4)排风柜所有内衬板、导流板之裁切与预留孔位均以数控切割成形，平滑工整无毛疵边，所有同型号排风柜内衬板及导流板外形、尺寸及孔位之精确度可允许任意互换。 (5)内衬板装设时采用可重复拆装之塑料扣件于外壳框架结合，所有其它可能暴露在柜内的连接组件均应为防腐材质。 (6)通风柜玻璃为钢化玻璃视窗正面开口四周外部结构均向内倾斜，可提升气流进入时平滑顺畅及减少涡流。 (7)导流板：通风柜内配置有导流板及其后的排气夹层，导流板安装位置与角度能使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例约50+10%，以确保不同比重气体均能有效排除。并具可调式排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上，以适合不同实验需要。 (8)外壳采用1.2mm厚优质冷轧钢板经数冲折弯成型，表面经EPOXY环氧树脂耐碱漆涂烧处理，烤漆膜厚平均值65um以上。 (9)视窗拉门：活动式垂直拉升拉门，置于工作空间与操作者之间，以保护操作者安全，结合平衡位置，拉门可停于任意活动点。调节门上方设有一片6mm厚以上强化玻璃窗口，视野可完全清晰无阻碍。 (10)开关部分：每台通风柜具有日光灯开关装设于上柜右侧正面。 (11)插座部分：每台通风柜具220V万用接地型插座，采用国标16A且三孔万能单相插座装设于上柜两侧正面，且具有关合之防尘保护盖，插座面并需配有绝缘保护盒。每台通风柜都设有漏电保护，保证使用安全。 (12)电源控制部分：每台配置柜体独立电源空气箱，通风柜内部电气设备集中控制整个柜内电路系统，操作观察方便在通风柜上电动风量调节装置，能够无极调节通风柜的风量。保证排风量是实际使用情况中的最小合理值。具有紧急排风设置。 ★(13)滑轮采用冷轧材质，滑轮组之滑轮内设有滚珠轴承并具定位衬套，可防止滚动时滑轮与滚珠轴承位移松脱或偏磨卡死；滑轮组设有钢索限位装置，可防钢索松脱至滑轮沟槽外；每条悬吊钢索与固定锁扣能承受最大为460kgf的拉伸测试而不脱落断裂。 | 2 |  |  |
|  | 8 | 通风系统 | 定制 (1)主风管设计风速：8～12m/s，支风管设计风速5～8m/s，通风柜柜门截面风流速：0.5m/s～1m/s，距通风柜移门前面1米监测风速噪音必需小于56db(A)。 (2)通风柜排风，实现全程实时、无极、高响应变频定风量，每台通风柜可独立控制，排风量随通风柜风门的开启程度而改变，在通风柜风门开启20mm～600mm范围内，要保证面风速基本不变，即平均面风速为0.5～0.8±0.1m/秒，通风柜移门前面风速噪音测试必需小于60db(A)。 (3)排风管道及弯头、三通、及异性连接件均为聚丙烯PP材质,管道壁厚不低于6mm,室内支管道采用PP一体模具圆管。吊筋角铁五金件需刷防锈漆。主管和加管道消音器、由排风区域的吊顶上到外墙边翻外墙女儿墙到楼顶，设备层加风机消音器后与风机连接。 (4)排风机安装楼顶平台面，风机出风口前端要加装活性炭过滤装置，以保障排出气体不污染大气，活性碳吸附器设有气密封可拆除的维修门，便于更换活性炭。 (5)风管穿墙体和楼板时要加金属套管保护，其钢板厚度不应小于1．6mm，同金属套管之间应有5-10mm 的间隙。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。风管连接时法兰之间应垫入厚为10mm的软PEF棉，并粘贴好。风管内不得敷设电线、电缆，风机控制线在风管外沿风管敷设。 （6）风机安装要求 1）排风机安装楼顶平台面，风机出风口前端要加装活性炭过滤装置，以保障排出气体不污染大气，活性碳吸附器设有气密封可拆除的维修门，便于更换活性炭。活性炭吸附塔（箱）的做法可自行深化，但其技术指标必须符合下列要求： a)、空气阻力不能大于200Pa，其截面风速不大于2.5 米/ 秒。 b)、过滤器的过滤效率不少80%及其停留时间不少于 0.2 秒。 c)、碳粒规格φ3.4—φ4.5。 2）风机的砼基础要求水平、坚固，且基础高度高出建筑层面200mm。风机安装楼层地面要做水泥基础并加减震装置。 3）风机与风管采用PVC软连接，长度为300mm~500mm。为保证软管在系统运转过程中不扭曲，应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管，可安装稍紧些，防止风机运转时被吸入； 4）风机的钢支架必须固定在混凝土基础上，对功率超过0.75kw的风机其钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫。全部风机及电动机组件都安装在整块的钢支架上，钢架安装在减振垫上，减振垫最好用多孔型橡胶板。减振垫的布置尽量对称于设备的主惯性轴，或布置在设备重心的平面内，以使各减振器受力均匀，变形量相等。 （7）、风阀安装的技术要求 1）、风管与阀门联接直线段采取地面组装，风阀安装前应做动作试验和性能进行检测，联接完毕对表面进行清洁，并关闭阀门，严防尘土杂物入内。 2）、调节阀（止回阀）安装时，方向位置应正确；安装后再做动作试验，其阀板的启闭应灵活，动作应可靠。 （8）、管道安装要求： 1）、与有振动设备连接时应加装软接（“三防”帆布软接或PVC软接）。 2）、风管穿墙体和楼板时要加金属套管保护，其钢板厚度不应小于1．6mm，同金属套管之间应有5-10mm 的间隙。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 3）、风管连接时法兰之间应垫入厚为10mm的软PEF棉，并粘贴好。 4)、风管的连接长度，应按风管的壁厚、法兰与风管的连接方法、安装的结构部位和吊装方法等因素决定。为了安装方便，尽量在地面上进行连接，(直线段)一般可接至10～12 m长左右。在风管连接时，不允许将可拆卸的接口装设在墙内。 5)、风管内不得敷设电线、电缆，风机控制线在风管外沿风管敷设。 （9）、主要配置件要求： ★1、防腐变频离心风机，采用BHF4-72型，功率5.5KW,低噪音，外侨采用专用模具一次成型的防腐性能强的有机玻璃钢材质。风机电机：采用IP55高性能防护等级，采用F级绝缘系统以提高电机使用寿命；采用宽电压、宽频，在额定电压额定频率下能够承受1.5倍过载，内外表面光洁等级达到8级以上，以降低表面摩擦力。配套相应风机消音箱。 2、电动调节阀：PP材料，低噪音马达执行器，具备多路信号传输功能。叶片具有高密度密封功能，防止密封不严产生啸叫声。配装模拟量执行器电动调节阀。电动风阀含通风柜配套电动风阀、试剂柜配套电动风阀、万象抽气罩、原子吸收罩等排风设备配套风阀。 3、消声器： WX微孔板消声器，内外表面均涂环氧树脂防腐层、每台离心风机配置两组消音器，分别为进风口和排风口，保证消音降噪效果，法兰连接。 4、防火阀： 70度自控式防火阀，钢制材料内涂环氧树脂防腐处理。 5、集成控制箱：采用2mm厚优质冷轧钢板折弯而成，外经环氧树脂经典防腐喷涂处理，内设专用走线槽，设有各种信号端子、多路强弱电开关、PLC控制器和变频固定接口，具备防静电功能，具有快速拆装各种器件功能。。 6、变频器：低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，先进的自动转矩补偿，控制方式多样，多达40种的完善保护及报警功能，多种参数在线监视及在线调整，内置RS-485通讯接口，操作灵活，能最大限度的满足用户的多种需求。节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率。 空间矢量控制技术（SVPWM） 节能控制功能 历史故障记忆功能 | 2 |  |  |
|  | 9 | 药品柜 | 规格尺寸：900mm*400mm*1800mm 1、外壳说明： 外壳采用优质一级冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。 2、柜门说明：柜门为上下双开门，配置为全钢避光。采用 1.0mm 优质一级冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，需酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。表面附着力高、硬度耐腐蚀性极强，外形美观。 3、层板说明：层板采用优质一级冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，需酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。层高可以自由调节。 4、工艺说明：所有钢板焊接经阿克苏环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点。 5、铰链：配置黑色塑胶与金属插销铰链，外形美观，开合时无噪音，防锈、耐腐蚀性能力强 6、把手说明： 采用塑料扣手，耐腐蚀，防生锈。 7、调整脚说明：采用直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm | 2 |  |  |
|  | 10 | 器皿柜 | 规格尺寸：900mm*400mm*1800mm 1、外壳说明： 外壳采用优质一级冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。 2、柜门说明：柜门为上下双开门设计，配置为全钢或全钢加玻璃门两者的组合。采用 1.0mm 优质一级冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。 3、层板说明：层板采用 优质一级冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。层高可以自由调节。底下配置PP积水盘。 4、工艺说明：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷涂，目视平整无焊点。 5、铰链：配置黑色塑胶与金属插销铰链，外形美观，开合时无噪音，防锈、耐腐蚀性能力强。 6、把手说明： 采用塑料扣手，耐腐蚀，防生锈。 7、调整脚说明：采用直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。 | 2 |  |  |
|  | 11 | 洗眼器： | SUS304不锈钢入水管，高密度PP洗眼喷头，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂质。耐腐蚀，耐高温，防紫外线辐射，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，配套局部水路改造及墙面开槽后处理，找平后喷涂乳胶漆 | 2 |  |  |
|  | 12 | 电脑 | 计算机配置： 1.硬盘容量：1TBHDD；显卡：集成显卡；处理器：Inteli5；内存容量：4G； 2.显示器尺寸：21.5英寸； 3.标配有线鼠标和鼠标垫,并配置一套无线键盘鼠标 4.根据使用教师安装指定软件。 | 1 |  |  |
|  | 13 | 投影仪及配件 | .投影技术：3LCD，0.63英寸多晶硅有源矩阵式TFT液晶板×3； 2.标称亮度≥4200（ISO21118国际标准亮度）/对比度≥10000:1/标准分辨率:1024*768(XGA)； 3.高效防尘过滤系统、断电保护。顶部换灯，只需拆下盖板即可更换新的灯泡，维护简单方便。 | 1 |  |  |
|  | 14 | 办公桌椅 | 长*宽*高（mm）120*750*750mm 配套放置电脑使用 符合实验室用安全等级 配置有抽屉及机箱 | 1 |  |  |
|  | 15 | 配套材料 | 对实验室新增格栅灯的照明电路进行整理铺设规格600*600mm，采用T8、LED格栅灯，48W，铝合金外壳。并含安装辅材及线路整理，采用铜芯电线铺设控制线路，穿管安装，控制开关按原实验室开关位置更换安装。 腻子粉乳胶漆原实验室墙面破损受潮脱落需铲平，并进行墙面清理，重新刮腻子找平，要求采用耐水性腻子。重新涂刷乳胶漆不少于两遍。 窗帘：定做，遮光窗帘 根据实验室更改后的照明、插座电源等回路系统对原实验室的配电柜更换，符合使用要求。实验室周边墙面根据需求布置电源插座若干。插座必须为鸿雁、公牛、正泰品牌插座 对实验室内水管根据实验台位置进行重新布置。 | 1 |  |  |

### 投标报价汇总表

项目名称：                                                           年  月  日

| 投标单位 |  | 资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价(大写)： |  | 小写： |  |
| 投标单位（盖章） 法人代表（签字或盖章） |  |  |  |

附件四

本地化服务情况一览表

| 报价人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的办公场所及人员 □ 在本地具有固定的合作伙伴 □ 在本地注册成立 □ 承诺成交即设立本地化服务机构 |  |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码） |  |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |  |  |  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 |  |  |  |  |

报价人公章：（盖章）

附件五

资质及相关资料

1．企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或“三证合一、一照一码”的营业执照复印件加盖公章；

2．服务承诺

3．其他依照评分细则的要求需提供的相关材料。（格式自拟）